多参数监护仪

*1显示屏≥10寸，插件式监护仪，彩色LED背光液晶显示，彩色高分辨率≥800*600，同屏显示波形通道数≥7；

2基本监测功能：心电、血氧、无创血压、呼吸、脉搏、体温；

*3插件式监护仪，模块可更换；国家三类注册（提供产品注册证及制造认可表）

*4心电

# 4.1 心电导联：采用3导联或5导联采集，采用ASIC芯片技术；

4.2心率：可根据需求设置报警上下限；

4.3具有智能导联脱落监测功能；

4.4具有ECG多导同步分析专利算法,提供专利证书号，以便备查；

4.5实时心律失常分析支持≥20种，支持房颤分析及报警，提供产品截图或产品照片证明材料

4.6具有ST分析功能，提供全通道ST波形片段同屏显示功能

5呼吸：阻抗式

5.1提供波形及数字显示；

5.2可根据需求设置报警上下限；

5.3呼吸率测量范围：≥200 rpm；

5.4呼吸率测量误差：≤±2rpm；

6无创血压

6.1测量方法：振荡法；

6.2适用范围:成人、小儿、新生儿；

6.3具有初始充气压力选择功能；

*7脉搏血氧饱和度

7.1具有抗运动干扰和低灌注功能，提供相关专利证书或其他证明材料

# 7.2 标配监护仪具有显示PI血氧灌注指数功能；

*8可升级模块化参数

8.1 可配置有创血压，热稀释法心排，呼末二氧化碳，麻醉模块等功能；

8.2 有创血压支持不同压力测量，可通过动脉压测量支持PPV参数监测；

8.3 有创压力监测范围：-50~300mmHg，精度±1mmHg；

8.4 呼末二氧化碳支持选择旁流，微流和主流模式，二氧化碳测量范围：0mmHg~99mmHg；

8.5 热稀释法心排测量范围：0.1L/min~20L/min,血温测量范围：23°C~43°C，支持自动和手动测量两种模式；

8.6支持麻醉气体及脑电双频指数监测

9 数据存储

9.1具有≥96小时趋势图表、≥100个报警事件、≥100个心律失常、≥1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,≥48小时全息波形回顾；

9.2具有趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；

9.3具有≥5种科室的默认配置，另可存储5种自定义配置，支持U盘导入导出配置功能；

9.4具有他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息；

9.5支持有线、无线联网、混合遥测联网，内置无线网卡，支持3通道记录仪，可支持外接打印机A4打印；

9.6整机无风扇设计；

9.7标配锂电池，工作时间≥4小时；

9.8具有360度报警灯，具备三级声光报警功能；

*10通过FDA、ETL、CMD认证