空气压力波治疗仪技术参数

- 适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

- 技术要求：

  - 产品通过YY 0505-2012医用电气设备电磁兼容标准，性能安全稳定。

  - 5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便；

  - 3种DVT模式，6种四腔模式，9种八腔模式，共计18种充气模式，可根据患者病情选择不同的治疗模式；

  - 各腔可独立开启及关闭，且压力独立调节，能有效避开不能挤压部位及制动关节等（除DVT模式）；

  - 可同时连接2个8腔的治疗气囊或四个四腔气囊，四个DVT气囊；

  - 空气波压强在5-25kPa范围内连续可调；

  - 时间设定模式：治疗时间1min~99h（DVT模式）或1min~99min（四腔或八腔模式）；

  - 在DVT模式下，具有两种时间设定模式：治疗时间0-59min可调或1-99h可调；充气持续时间0~10s可调，充气间隔时间0~60s可调；

  - 梯度压力充气方式，最后一腔充气强度为第一腔的60％，治疗更舒适，有效保护静脉瓣膜；

  - 特制的充气气泵，噪声低，振动小，充气速度快；

  - 可提供上肢气囊、下肢气囊及背部气囊等多种气囊选配；

  - 叠加式气囊，无挤压死角造成的体液滞留，治疗更舒适；

  - 封闭式气囊，气囊向内侧单向挤压，能达到更好治疗效果；

  - 每腔压力监测系统，当实时压力超过设定压力时，自动报警提示；

  - 断电保护功能：仪器在突然断电时自动泄压保护。