{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,7],[1,1,1,5],[2,1,2,5],[3,0,3,7],[4,0,4,1],[5,2,5,5],[5,6,5,7],[6,1,6,5],[6,6,6,7],[7,2,7,5],[7,6,7,7],[8,2,8,5],[8,6,8,7],[9,2,9,5],[9,6,9,7],[10,2,10,5],[10,6,10,7],[11,1,11,5],[12,2,12,5],[12,6,12,7],[13,2,13,5],[13,6,13,7],[14,2,14,5],[14,6,14,7],[15,2,15,5],[15,6,15,7],[16,1,16,5],[16,6,16,7],[17,2,17,5],[17,6,17,7],[18,2,18,5],[18,6,18,7],[19,2,19,5],[19,6,19,7],[20,2,20,5],[20,6,20,7],[21,1,21,5],[22,2,22,5],[22,6,22,7],[23,2,23,5],[23,6,23,7],[24,2,24,5],[24,6,24,7],[25,2,25,5],[25,6,25,7],[26,2,26,5],[26,6,26,7],[27,2,27,5],[27,6,27,7],[28,2,28,5],[28,6,28,7],[29,2,29,5],[29,6,29,7],[30,2,30,5],[30,6,30,7],[31,2,31,5],[31,6,31,7],[32,2,32,5],[32,6,32,7],[33,2,33,4],[33,6,33,7],[34,1,34,7],[35,0,35,7],[36,0,36,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["医疗设备技术需求确认表"]
["需求类型","□更新       ■添置       □补充       □升级  ",{"$nulls":4},"计划数量","  项目编号"]
["设备名称","血液透析机",{"$nulls":4},2]
[" 科室需求（使用科室填写）"]
[null,null,"联系人：",null,"办公电话",null,"手机"]
["序号","技术和性能参数名称","招标参数和性能要求",{"$nulls":3},"备注"]
[1,"适用范围及用途"]
[1.1,"适用范围             （描述设备适用范围）","用于急慢性肾功能衰竭患者的血液透析滤过治疗。"]
[1.2,"功能用途             （描述必须具备的功能）","用于清除水和尿毒症毒素，维持水、电解质和酸碱平衡。"]
[1.3,"配置需求\n（软件、硬件等需求）","1. 兼容各种配方透析液；可用碳酸盐干粉。\n2. 彩色液晶触屏，可多角度旋转。\n3. 透析液温度可实时监测及可调，并有超温保护。\n4. 可进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序。\n5. 可根据血流量，自动调节透析液流量，可预先设定。\n6．HD；前或后稀释HDF，前或后稀释HF五种治疗模式可转换。\n7．机器进行周期性的压力测试，以提高治疗安全性。"]
[1.4,"其他需求             （其它需说明的要求）","标配尿素氮监测、血压监测、血温监测、血容量监测组件"]
[2,"功能配置（技术部门填写）"]
[2.1,"基本性能","1. 具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉。\n2. 肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。\n3. 彩色液晶触屏，可多角度旋转。\n4. 超滤控制系统，透析液连续提供，可达到零超滤。\n5. 透析液温度控制在34-39℃，可实时监测及可调，并应有超温保护。\n6. 清洗消毒程序：进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；进入实质消毒阶段后可自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间不超过40分钟。\n7. 有内置维修和故障诊断软件。\n8. 有数字化信息网络接口，可直接联网远程诊断和维修。\n9. 具备漏液传感器系统：体外循环或机器内部有泄漏时自动报警。\n10.具备管路扭结和凝血报警；能自动监测体外循环管路各接口和透析液接口是否连接正确、有无泄漏。"]
[2.2,"特殊性能","1． 标配在线血温监测、血容量监测。\n2． 具备治疗过程中周期性压力测试功能。"]
[2.3,"基本配置","主机、血泵、置换液泵、肝素泵"]
[2.4,"特殊配置","标配尿素氮监测、血压监测、血温监测、血容量监测组件"]
[3,"技术参数（技术部门填写）"]
[3.1,"基础参数","1、具备动/静脉压监测\n2、具有空气监测\n3、透析液流量 0﹣1000ml/min（每100ml/min可调）      \n温度 34℃ ～ 39℃\n4、置换液速率 25 ～ 600ml/min，精度 ±10%\n5、超滤 ，超滤率 0 ～ 4000ml/h，精确度 ±1%\n6、随机设置内置不间断电源，断电时自动切换并可维持血泵正常运转及监测，显示所有治疗数据工作≥15分钟。\n\n"]
[3.2,"关键参数","透析液流量 0﹣1000ml/min（每100ml/min可调） "]
[3.3,"报警及安全指标","动静脉压力监测、跨膜压监测、空气监测报警、漏血监测、漏水监测、密闭性循环压力测试、防扭结测试"]
[3.4,"其它要求\n（水、电、气、环境等）","空气相对湿度：30%-75% ，短时95% \n供电电源：100～240V，±10%， 47/63HZ，16A"]
[4,"售后服务（不可修改项）"]
[4.1,"保修年限","≥3年"]
[4.2,"出现故障响应时间","维修到达现场时间≤ 8小时（京内）\n维修到达现场时间≤24小时（京外）"]
[4.3,"维修支持","配件供应时间≥6年"]
[4.4,"耗材及零配件","提供耗材及主要零配件目录（含报价）"]
[4.5,"维修资料","提供维修手册（Service Manual）或光盘≥1套"]
[4.6,"维修工具","提供维修专用工具1套"]
[4.7,"预防性维修\n/定期维护保养","保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务"]
[4.8,"维修密码支持","开放"]
[4.9,"升级","保修期内免费软件升级"]
["4.10","使用培训","支持"]
[4.11,"工程师培训","支持（培训级别等同于厂家工程师培训）"]
["科室确认\n（科室主任、副高职2人）","签字：    \n\n            \n日期：            ","技术人员：\n\n联系方式：",null,null,"技术部门确认\n\n签 字：   \n       \n日 期：            "]
["器械处\n审核"]
["备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。"]
["      2.加注“#”号的技术指标为重要指标，≥2项未达到招标文件要求，即做废标处理。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}