## 电动手术台
医疗设备技术需求确认表
需求类型 | □更新 ■添置 □补充 □升级 |  |  |  | 计划数量 | 项目编号
设备名称 | 电动手术台（碳钎维前路髋关节置换手术床） |  |  |  | 2
科室需求（使用科室填写）
|  | 联系人： |  | 办公电话 | 手机
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  | 备注
1 | 适用范围及用途
1.1 | 适用范围 （描述设备适用范围） | 适用前方入路的小切口全髋关节置换手术、全膝关节置换手术以及髋关节固定钉手术，下肢及骨盆部位创伤手术，髋关节镜牵引手术。粗隆间骨折，股骨干骨折
1.2 | 功能用途 （描述必须具备的功能） | 1.具备万向轴式碳纤维下肢牵引架，实现拉伸、外展、收缩和旋转功能; 2.具备股骨局部电动提升装置，配备可消毒股骨拉钩，提供前入路股骨支撑，方便髓腔操作和植入物的快速安放； 3.全碳纤维床面、悬臂及碳纤维会阴柱，超大可透视区域 4.具备全膝关节置换专用腿架，可高温高压消毒‘ 5.具备髖关节镜专用碳纤维会阴柱
1.3 | 配置需求 （软件、硬件等需求） | 电动手术台的型式为全电动式。由台体、台垫、立柱、电动机、控制装置和全碳纤维可透视下肢牵引系统组成。同时， 配备电动提升拉钩，可以术中协助股骨头脱位，显露股骨近端，方便髓腔操作和假体植入物的安放。 配备配件车，便于配件的存放和移动；
1.4 | 其他需求 （其它需说明的要求） | 无
2 | 功能配置（技术部门填写）
2.1 | 基本性能 | 1.电动操作， 实现手术台上升/下降，头低脚高/头高脚低操作； 2.具备万向轴式碳纤维下肢牵引架，实现拉伸、外展、收缩和旋转功能,可以360°范围内多角度灵活调整并在任意位置锁定; 3.全碳纤维材料， 透视区域超大；
2.2 | 特殊性能 | 1.仰卧位前外侧入路小切口全髋关节置换； 2.电动股骨提升及可消毒股骨拉钩 3.髋关节手术可透视会阴柱； 4.可高温高压消毒膝关节置换专用腿架；
2.3 | 基本配置 | 电动底座、控制器、碳纤维床面、万向轴式碳纤维牵引梁、减压床垫、会阴柱、牵引靴、手臂支撑
2.4 | 特殊配置 | 股骨升降装置（左、右侧）、股骨拉钩（左、右侧）、髋关节镜专用会阴柱、膝关节置换支撑/屈曲腿架
3 | 技术参数（技术部门填写）
3.1 | 基础参数 | 躯干主要参数： 躯干床面长度：123 cm 带牵引梁全长：315 cm 床面高度范围：76-127 cm 床面宽度：：55-25 cm (会阴柱附近) 头低脚高位/头高脚低位：12° 侧向旋转角度：12° 下肢牵引梁旋转范围:上升28°,下降35°,内收20°,外展45° 最大承重：205 Kg
3.2 | 关键参数 | 下肢牵引梁旋转范围:上升28°,下降35°,内收20°,外展45°
3.3 | 报警及安全指标 | 最大承重：205 Kg
3.4 | 其它要求 （水、电、气、环境等） | 220V标准电源
4 | 售后服务（不可修改项）
4.1 | 保修年限 | ≥3年
4.2 | 出现故障响应时间 | 维修到达现场时间≤ 8小时（京内） 维修到达现场时间≤24小时（京外）
4.3 | 维修支持 | 配件供应时间≥6年
4.4 | 耗材及零配件 | 提供耗材及主要零配件目录（含报价）
4.5 | 维修资料 | 提供维修手册（Service Manual）或光盘≥1套
4.6 | 维修工具 | 提供维修专用工具1套
4.7 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
4.8 | 维修密码支持 | 开放
4.9 | 升级 | 保修期内免费软件升级
4.10 | 使用培训 | 支持
4.11 | 工程师培训 | 支持（培训级别等同于厂家工程师培训）
科室确认 （科室主任、副高职2人） | 签字： 日期： |  | 技术人员： 联系方式： | 技术部门确认 签 字： 日 期：
器械处 审核
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标，≥2项未达到招标文件要求，即做废标处理。